11 Сведения о государственной регистрации

Коляска является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.96340/1306.

Действительно до 18.06.2018 г.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

# 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 204-40-77; отдел маркетинга и сбыта (017) 204-68-66; 
сайт: www.bpovc.by.

7

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

# 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Кресло-коляска прогулочное ПрВ

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.03.438.00.00.00РЭ

Республика Беларусь

1 Назначение

Кресло-коляска прогулочное для взрослых ПрВ ЦСИЕ.03.438.00.00.00РЭ (далее – коляска) предназначено для передвижения больных и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата по дорогам с твердым покрытием или грунтовым с углом уклона не более 10º.

Коляска имеет рычажный привод на передние ведущие колеса. Задние колеса – поворотные. Положение наклона сиденья и спинки не регулируется. Подножка регулируется по высоте. Коляска складывается по ширине для удобства транспортирования и хранения.

2 Технические данные

2.1 Габаритные размеры, номинальная грузоподъемность и масса коляски приведены в таблице.

Таблица

| Обозначение | Длина L ±10, мм | Ширина В ±10, мм | Высота Н±10, мм | Масса, кг, не более | Максимальная грузоподъем-ность, кг | Ширина сиденья, В1±10, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСИЕ03.438.00.00.00 | 1060 | 680 | 960 | 32 | 100 | 424 |
| -01 |  | 700 |  |  |  | 444 |
| -02 |  | 720 |  |  |  | 464 |

2.2 Срок службы коляски – не менее 4 лет.

1

6

9 Свидетельство об упаковывании

Кресло-коляска прогулочное взрослое ПрВ ЦСИЕ 03.438.00.00.00_________

наименование изделия                                обозначение              зав. номер

упаковано на_РУП БПОВЦ___________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Начальник участка_________________     Лекунович Е.И.__

должность                       личная подпись        расшифровка подписи

________________________

число, месяц, год

10 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации коляски – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию (дня продажи), но не более 
18 месяцев с даты изготовления.

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт коляски в случае выхода ее из строя во время гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя, при наличии руководства по эксплуатации. Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за изменений и/или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

10.3 Гарантия не распространяется на коляски, имеющие нарушения требований, изложенных в настоящем руководстве.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений и повреждений покрышек и камер коляски.

10.5 Гарантия не распространяется на те дефекты, которые возникли в результате естественного износа или несоответствующего использования коляски.

10.6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 256-62-55.

5

3 Устройство и работа

Коляска включает следующие основные элементы:

- систему опоры тела (сиденье 1, спинка 2, подлокотники 3, подножка 4);

- ходовую систему – систему привода, систему управления и систему торможения (тяги 5 и 6, приводные рычаги 7, ручные тормоза 8);

- колеса (передние приводные колеса 9, задние поворотные колеса 10).

- раму 11.

Примечание – Изображение коляски на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД. Допускаются изменения конструкции, не влияющие на эксплуатационные свойства коляски.

3.1 Подготовка к работе

Коляска к пользователю поступает в сложенном состоянии, в чехле. Для приведения коляски в рабочее положение необходимо:

3.1.1 Расчехлить, поставить на колеса и надавить на боковые стороны сиденья до упора.

3.1.2 Отрегулировать длину тяг 6 таким образом, чтобы задние колеса 10 были параллельны друг другу (для обеспечения синхронного поворота колес).

3.1.3 Вставить подножку 4 в трубы полурам.

3.1.4 Шины передних колес накачать таким образом, чтобы они под нагрузкой прогибались в пределах от 8 до 10 мм.

3.1.5 Отрегулировать высоту подножки 4 с помощью фиксаторов.

Коляска готова к эксплуатации.

3.2 Работа

При посадке в коляску и высадке из нее необходимо затормозить передние колеса 9 и поднять вертикально вверх площадки подножек.

Перемещение коляски осуществляется за счет поочередного перемещения вперед-назад приводных рычагов 7. Поворот осуществляется за счет поворота рукоятки  приводного рычага.

При эксплуатации коляски на улицах населенных пунктов и дорогах строго соблюдайте «Правила дорожного движения».

2

4 Меры безопасности

4.1 Категорически запрещается при посадке в коляску и высадке из нее становиться на площадку подножки, так как это может привести к опрокидыванию коляски и нанесению травмы пользователю.

4.2 Лестницы следует преодолевать только с посторонней помощью. В случае переноски коляски по лестнице необходимо следить за тем, чтобы Ваши помощники держали коляску только за прочно смонтированные элементы, а не за откидывающиеся части.

4.3 Запрещается эксплуатировать коляску, не изучив «Правила дорожного движения».

4.4 Запрещается перевозить грузы и пассажиров.

4.5 Запрещается подвергать коляску ударам.

4.6 Запрещается оставлять коляску в незаторможенном состоянии.

4.7 Запрещается использование колясок на дорогах с углом наклона более 10˚.

4.8 Перед использованием коляски или после ее регулировки необходимо проверить прочность винтовых соединений, надежность крепления сиденья и спинки, приводных рычагов, колес, подножек, тормозов. Также следует убедиться в работоспособности тормозов

5 Техническое обслуживание

5.1 Сиденье и спинку коляски необходимо протирать дезинфицирующими моющими средствами для удаления грязи. Также в связи с тем, что сиденье и спинка изготавливаются из синтетических материалов, рекомендуется обрабатывать их специальным средством для снятия статического напряжения.

5.2 Остальные части коляски протираются влажной ветошью и вытираются насухо.

5.3 Давление воздуха в шинах задний колес значительно влияет на легкость хода, поэтому необходим визуальный контроль. Накаченные шины под нагрузкой должны прогибаться в пределах от 8 до 10 мм. Поэтому следует регулярно следить за давлением в шинах и по необходимости их подкачивать.

3

5.4 Смазку подшипников производить не реже двух раз в год смазкой Литол-24.

6 Комплектность

| 6.1 Кресло-коляска 6.2 Насос для велосипеда 6.3 Руководство по эксплуатации | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| --- | --- |

7 Маркировка

Маркировка коляски должна иметь:

- товарный знак изготовителя;

- наименование изготовителя и его местонахождение;

- наименование и обозначение изделия;

- обозначение ТНПА;

- порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);

- месяц и год изготовления; гарантийный срок; срок службы;

- отметку о приемке (штамп ОТК);

- знак соответствия (при подтверждении соответствия).

8 Свидетельство о приемке

Кресло-коляска прогулочное взрослое ПрВ ЦСИЕ 03.438.00.00.00__________

наименование изделия                                обозначение                 зав. номер

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов,ТУ BY 100010315.036-2009, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Система менеджмента качества разработки и производства изделий протезно-ортопедических, обуви ортопедической и технических средств реабилитации соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2009 и СТБ ИСО 13485-2005.

МП

__________________                          __________________

личная подпись                                    расшифровка подписи

_____________________

число, месяц, год

4